Çift Cidarlı ODİOLOJİK KABİN

- Kolay taşınabilir olmalı.oidolojik kabin her zaman kolyca sökülebilir ve ilave parçalar kolayca monte edilebilir olmalı. Kabinin akustik özelliğine bu işlemden dolayı zarar gelmemelidir.

- Kabin blokları tekrar sökülüp takılabilmesi montaj sırasında dışarıdan vidalama olmamalıdır.

- Kabin el tipi geçme sistemli olmalıdır.

- Monta sırasında vidalama yapılmadan kabin blokları ayakta kalabilmeli ve devrilmemelidir.

- Odiolojk Pencere sistemi, odiolojik Kapı sistemi,Havalandırma,Aydınlatma ve elektirik tesisatı,Kabin içi yer döşemesi,Kabin yer ayakları,Kumanda masası ve panosu ile birlikte Diyafon sistemi olmalıdır.

- Kabin çok etkili çelik panelden oksitler ve partiküller arındırılarak, renk kalitesi özel fırınlanmış olmalıdır.

- Kabinin iç ve dış bütün yüzeyleri elektrostatk boya ile boyanmış olmalıdır.

- Teklif edilen kabin çift cidarlı olmalıdır. Bloklar arasındaki hava mesafesi en az 10cm olmalıdır.

- Panelin iç yüzeyi hijyenik kaplama malzemesi ile ince bir şekilde dizayn edilmiş olmalı. Panel dış yüzeyi, dış ses fon ve dalgaları kırıcı özellikte olmalı.

- Kabinin iç ebatları en az 1800x1800x1900 mm olmalı.

- Kabinin dış ebatları en az 2400x2400x2400 mm olmalı.

- Kabinin tavanı,tabanı ve yanları titreşimden izole edilmiş olmalıdır.

- Odiolojik pencere sistemi özel tasarımlı ses izolasyon özelliği olan en az dört katlı cam kullanlarak yapılmış olmalı.Pencere ebatları en az 600x650mm olmalı.

- Odiolojik kapı en az 1.2mmm kalınlığında DKP saç kullanılarak yapılmış olmalı,kapı kapandığında ses izolasyonları için ses bariyerleri bulunmalı, Kapı ebadı en az 845x1995mm olmalı, kalınlığı en az 100mm olmalıdır.

- Kabin içi havalandırmayı sağlamak için özel tasarlanmış, sessiz,motorize fanlı ventil sistemi kullanılan,kabin içine temiz hava basan kirli havayı temizleyen havalandırma sistemi olmalıdır. Kabinin dış ortamından içeriye temiz hava girmesini sağlamak için bir adet ortamdaki kirli havayı temizleyen, ortama temiz hava veren, sessiz çalışma özelliği olan ventil sistemi verilmelidir.

- Aydınlatma ve elektrik tesisatı, sessiz soft lamba ile kabin içi aydınlatılmalı, kabin içinde elektirk kablo ve kanalları görünmemelidir. Aydınlatma sistemi hastanın görüşünü engellememelidir.

- Odyometrenin kabine montajı firma tarafından en az 6 adet Jack ve soketler firma tarafından ücretsiz verilecektir. Kabin içerisinde kulaklık ve kemik yolu vibratörü askılığı olacaktır. Kabinin içindeki döşeme en az titreşimsiz suntadan yapılmalı, Kabinin yer ayakları yer titreşimini engelleyici lastik veya kavucuk materyalden olmalıdır.

- Kabin metalden imal edilmiş olmalıdır.

- Kabin kapısı manyetik ve mekanik sistemli olmalı ve istendiğinde kolaylıkla açılıp, kapanabilmelidir.

- Kabin kapısı kapandığında kapı kasa içerisine tamamen yerleşmelidir ve kabinin kapısı dış yüzeyi ile bir olmalıdır, dışarı çıkıntısı olmamalıdır.

- Kabin içerisinde ventil sistemi mevcut olmalıdır. Sistemde en az iki adet fan kullanılmış olmalıdır. Fanlardan biri içerideki havayı alırken diğeri içeri hava vermelidir.

- Kabin üzerinde her türlü odiometrik cihazı taşıyabilecek nitelikte kumanda panosu olmalıdır. Kumanda panosu üzerinde en az 16 adet jack yuvası olmalıdır.

- Kabin panosu üzerinden ventil sistemine, aydınlatma sistemine, diyafon sistemine kumanda edilebilmelidir. Kabine giden elektrik tek bir on/off düğmesi ile istendiğinde kesilebilmelidir.

- Kabinin iç ve dış yüzeyinde kullanılan metaller en az 1.2mm kalınlığında olmalıdır. Daha ince metalden yapılan kabinler kabul edilmeyecektir. Bu firma tarafından yazılı olarak taahhüt edilmelidir.

- Kabin iç yüzeyinde, ses kırıcı özellikte delikli saç kullanılmış olmalıdır. Deri kaplama sistemler ses kırıcı özelliği az olduğundan dolayı kabul edilmeyecektir. Bu özellik kabin kataloğunda gösterilmelidir.

- Kabinde ses kırıcı özellikte olan delikli saç istendiğinde çıkartılıp alt yüzey temizlenebilmelidir.

- Kabin ses izolasyon değerleri en az 125Hz’de 45db, 250Hz’de 50dB, 500Hz’de 60db, 1000Hz’de 62dB, 2000Hz’de 64dB, 4000Hz’de 68db ve 8000Hz de 70db olmalıdır.

- Firma çift cidarlı kabine ait TUBİTAK test raporlarını ihale sırasında sunmalıdır.

- Her türlü fabrikasyon hataya karşı en az 2 ( iki ) yıl garantili, 10 ( on ) yılda ücretli servis garantili olmalıdır.

- Teklif verecek firmalar yukarıdaki maddelere birebir uyacaklarına dair taahhütname vereceklerdir.

- Teklif veren firmanın ve üretici firmanın Teknik Servis Hizmet Yeri Yeterlilik Belgeleri bulunmalıdır.

- Bu şartnamede yazılmayan hükümler için idari şartname hükümleri geçerlidir.

- Teklif veren firma teklifi ile birlikte cihazın orijinal kataloğunu verecektir.

- Teklif veren firma yukarıdaki teknik özellikleri orijinal kataloğu üzerinde madde numarası vererek işaretleyecektir.