GÖZ AMELİYAT MİKROSKOBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Teklif edilecek cihaz Göz ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve gerekli aksesuarları ile birlikte verilmelidir.

- Binokuler tüp en az 0-60 derece arasında açı yapmalıdır.

- Binoküler başlık istenen yerde bir vida ile sabitlenebilmelidir.

- Cihaz üzerinde geniş açılı 12.5x oküler bulunmalıdır.

- Cihazla birlikte 200mm lens verilmelidir.

- İstendiğinde cihaza 175, 250, 300, 350 ve 400mm’lik lensler takılabilmelidir. Bu özellik cihazın orijinal katalogunda gösterilmelidir.

- Cihazla birlikte verilecek lensler apokromatik özellikte olmalıdır.

- Cihaz üzerinde pupil mesafesini ayarlamaya yarayan düğmeler bulunmalıdır.

- Pupil mesafesi en az 42-75mm arasında, okülerlere dokunmadan okülerlerin yanında bulunan ayar düğmeleri vasıtasıyla yapılmalıdır.

- Okülerlerin dioptri ayarı yapıldıktan sonra istenilen yerde kilitlenerek sabitlenmelidir.

- Cihaz üzerinde zoom özelliği bulunmalı ve zoom fonksiyonu gerek motorize gerekse manuel olarak yapılmalıdır.

- Motorize zoom ayak pedalı ile manuel zoom ise cihazın kafasında bulunan bir düğme vasıtasıyla yapılmalıdır.

- Cihaz en az 4x-23x arasında sürekli motorize büyütme sağlamalıdır.

- Cihaz üzerinde zoom büyütme katsayısını gösteren sayısal ekran bulunmalıdır.

- Büyütme faktörü 1:6 olmalıdır.

- Cihaz vertikal eksende ayak pedalı ile motorize fokus yapmalıdır.

- Motorize fokus mesafesi en az±25mm olmalıdır.

- Cihazın üzerinde ayaktan kumandalı XY aparatı bulunmalıdır.

- Cihazın XY hareket mesafesi en az 40x40mm olmalıdır.

- Cihaz üzerinden tek tuşa basarak XY pozisyonu merkezlenmelidir.

- Cihazda derinlik hissi oluşmalıdır. Derinlik hissi oluşmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

- Cihazda Dual ışık sistemi bulunmalıdır. Dual ışık sistemi istenildiğinde devreye sokulup, istenildiğinde kaldırılabilmelidir.

- Cihazda red-reflex özelliği bulunmalıdır.

- Işık şiddeti, cihaz üzerindeki bir düğmeden ayarlanmalıdır.

- Işık açma kapama işlemi tek tuşla ayak pedalı üzerinden yapılabilmelidir.

- Cihaz ayak pedalı; motorize fokus, motorize zoom, motorize joystik kontrollü XY hareketi (sağa-sola-ileri-geri) ve ışık açma/kapama fonksiyonlarını yapabilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Cihazın kafası üzerinde sağ ve sol olmak üzere iki adet tutma kolu bulunmalıdır. Bu kollar üzerinde yeniden steril edilebilir özellikte, özel bir maddeden yapılma steril kapaklar bulunmalıdır.

- Cihaz beş tekerlekli bir taban sistemine sahip olmalı ve böylelikle bir yerden bir yere taşınması ve gerektiğinde kilitlenerek sabitlenebilmesi kolay olmalıdır.

- Cihazın görme alan çapı büyütme faktörüne göre en az 9-54mm  arasında olmalıdır.

- Cihazın ışık aydınlatma alan çapı minimum 55mm olmalıdır.

- Görme alan çapı, ışık aydınlatma çapından büyük olan sistemler kabul edilmeyecektir.

- Cihazın üzerinde 55mm çapında apokromatik özellikte lens olmalıdır.

- Cihaz üzerinde en az iki adet 15V 150W halojen lamba bulunmalıdır. Bu lambaların biri yandığında diğeri hemen devreye sokulabilmelidir.

- Cihazın üzerinde yeşil filtre bulunmalı ve istenildiğinde devreye sokulabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde cihaza kavuniçi, Kobalt mavisi filtrelerde takılabilmelidir.

- Cihazın ana kafa sisteminde bulunan bir ayar dügmesi vasıtasıyla, hastanın ameliyat sırasında oynaması durumunda netliği cihazın kafasını oynatmadan sadece ana kafaya yere paralel açı verebilmek mümkün olmalıdır.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak asistan binokuler başlığı takılabilmelidir. Asistan başlığı ana başlık ile aynı görüntüyü aynı lens üzerinden görebilmelidir.  Cihaza dışarıdan bağlanan ve farklı bakış açısı ile görüntü alan sistemler kabul edilmeyecektir. Asistan başlığı iki eklemli olmalıdır. Asistan başlığının üzerinde 0-60 derece bükülebilir binoküler tüp bulunmalıdır. Asistan başlığı üzerinden görüntü 360 derece döndürülebilmelidir.

- Cihaza istendiğinde opsiyonel olarak inverter takılabilmelidir.

- Cihaza istendiğinde opsiyonel olarak ışığı 20/80 veya 50/50 paylaştırıcı beam splitter takılabilmelidir.

- Cihaz ileride KBB cerrahisinde kullanılmak istendiğinde sadece ilave lens alınarak çalışır vaziyete gelebilmelidir. Bunun için ilave kafa veya aparata ihtiyacı olmamalıdır. Ayrıca, mikrolaringoskopi yapabilmek için gerekli pozisyonu alabilmelidir.

- Cihaza istendiğinde opsiyonel olarak aşağıdaki aksesuarlar takılabilmeli ve mikroskop ile tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Beam splitter ,  cmount ve CCD Kamera

  - Binoküler asistant başlığı

  - Digital Fotograf Makinesi

  - Xenon Soğuk ışık Kaynağı

  - İnverter

- Üretici firmanın haricinde cihazın uluslar arası standartlara uygunluk belgesi olmalı ve satıcı firma bu özelliği belgelemelidir.

- Satıcı firma, mümessillik belgesi olmalı ve firma bunu belgelemelidir.

- Teklifle birlikte orijinal katalogu verilmelidir.