KBB AMELİYAT MİKROSKOBU TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- Teklif edilecek cihaz KBB ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve gerekli aksesuarları ile birlikte verilmelidir.

- Binokuler tüp en az 0-60 derece arasında açı yapmalıdır.

- Cihaz üzerinde geniş açılı 12.5x oküler bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinde pupil mesafesini ayarlamaya yarayan düğmeler bulunmalıdır.

- Pupil mesafesi en az 55-75mm arasında, okülerlere dokunmadan okülerlerin yanında bulunan ayar düğmeleri vasıtasıyla yapılmalıdır.

- Okülerlerin dioptri ayarı yapıldıktan sonra istenilen yerde kilitlenerek sabitlenmelidir.

- Cihaz üzerinde zoom özelliği bulunmalı ve zoom fonksiyonu gerek motorize gerekse manuel olarak yapılmalıdır.

- Cihazın ışık şiddeti en az 120.000lüx olmalıdır.

- Motorize zoom ayak pedalı ile manuel zoom ise cihazın kafasında bulunan bir düğme vasıtasıyla yapılmalıdır.

- Cihaz 4x-23x arasında sürekli motorize büyütme sağlamalıdır.

- Cihaz üzerinde zoom büyütme katsayısını gösteren sayısal ekran bulunmalıdır.

- Büyütme faktörü 1:6 olmalıdır.

- Cihaz vertikal eksende ayak pedalı ile motorize fokus yapmalıdır.

- Motorize fokus mesafesi en az±25mm olmalıdır.

- Cihazda derinlik hissi oluşmalıdır. Derinlik hissi oluşmayan cihazlar kabul edilmeyecektir.

- Cihazda Dual ışı sistemi bulunmalıdır. Dual ışık sistemi istenildiğinde devreye sokulup, istenildiğinde kaldırılabilmelidir.

- Işık şiddeti, cihaz üzerindeki bir düğmeden ayarlanmalıdır.

- Cihaz ayak pedalı; motorize fokus, motorize zoom, motorize joystik kontrollü XY hareketi (sağa-sola-ileri-geri) ve ışık açma/kapama fonksiyonlarını yapabilmek üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Cihazın kafası üzerinde sağ ve sol olmak üzere iki adet tutma kolu bulunmalıdır. Bu kollar üzerinde yeniden steril edilebilir özellikte, özel bir maddeden yapılma steril kapaklar bulunmalıdır.

- Cihaz beş tekerlekli bir taban sistemine sahip olmalı ve böylelikle bir yerden bir yere taşınması ve gerektiğinde kilitlenerek sabitlenebilmesi kolay olmalıdır.

- Cihazın görme alan çapı büyütme faktörüne göre en az 9-54mm  arasında olmalıdır.

- Cihazın ışık aydınlatma alan çapı minimum 55mm olmalıdır.

- Görme alan çapı, ışık aydınlatma çapından büyük olan sistemler kabul edilmeyecektir.

- Cihazın üzerinde 55mm çapında apokromatik özellikte lens olmalıdır.

- Cihazda üzerinde 250 ve 400 mm lens bulunmalıdır. İstendiğinde cihaza 175mm, 0 derece  200mm, 300mm ve 350mm’lik lensler takılabilmelidir. Bu özellik cihazın orijinal katalogunda gösterilmelidir.

- Cihazla birlikte verilecek lensler apokromatik özellikte olmalıdır.

- Cihaz mikrolaringoskopi yapabilmek için 400mm lens ile birlikte uygun hareket pozisyonunu alabilmelidir.

- Cihaz üzerinde en az iki adet 15V 150W halojen lamba bulunmalıdır. Bu lambaların biri yandığında diğeri hemen devreye sokulabilmelidir.

- Cihazın üzerinde yeşil filtre bulunmalı ve istenildiğinde devreye sokulabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde cihaza Kavuniçi, Kobalt mavisi filtrelerde takılabilmelidir.

- Cihazın ana kafa sisteminde bulunan bir ayar düğmesi vasıtasıyla, hastanın ameliyat sırasında oynaması durumunda netliği cihazın kafasını oynatmadan sadece ana kafaya yere paralel açı verebilmek mümkün olmalıdır.

- Cihaza istenildiğinde opsiyonel olarak asistan binokuler başlığı takılabilmelidir. Asistan başlığı ana başlık ile aynı görüntüyü aynı lens üzerinden görebilmelidir.  Cihaza dışarıdan bağlanan ve farklı bakış açısı ile görüntü alan sistemler kabul edilmeyecektir. Asistan başlığı iki eklemli olmalıdır. Asistan başlığının üzerinde 0-60 derece bükülebilir binoküler tüp bulunmalıdır. Asistan başlığı üzerinden görüntü 360 derece döndürülebilmelidir.

- Cihaza istendiğinde opsiyonel olarak aşağıdaki aksesuarlar takılabilmeli ve mikroskop ile tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Beam splitter, cmount ve CCD Kamera

  - Binoküler asistant başlığı

  - Digital Fotograf Makinesi

  - Xenon Soğuk ışık Kaynağı

  - İnverter

- Cihaz ileride Göz cerrahisinde kullanılmak istendiğinde sadece ilave lens alınarak çalışır vaziyete gelebilmelidir. Bunun için ilave kafa veya aparata ihtiyacı olmamalıdır.

- Cihaza ileride istendiğinde motorize XY hareket fonksiyonu ilave edilebilmelidir. XY hareket mesafesi en az 40x40mm olmalı ve istendiğinde tek tuşa basarak XY posizyonu merkezlenmelidir.

- Üretici firmanın haricinde cihazın uluslar arası standartlara uygunluk belgesi olmalı ve satıcı firma bu özelliği belgelemelidir.

- Satıcı firma, mümessillik belgesi olmalı ve firma bunu belgelemelidir.

- Teklifle birlikte orijinal katalogu verilmelidir.