KBB Muayene Mikroskobu

- Teklif edilecek cihaz KBB muayenelerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve gerekli aksesuarları ile birlikte verilmelidir. Ayrıca ileride Göz cerrahisinde kullanılmak istendiğinde gerekli aparatlar eklenebilmelidir.

- Cihazın üzerinde 0-60 derece düz başlık bulunmalıdır

- Cihaz mikrolaringoskopi yapabilmek için 400mm lens ile birlikte uygun hareket pozisyonunu alabilmelidir.

- Cihazda üzerinde 250mm apokromatik lens bulunmalıdır. İstendiğinde cihaza 175, 200, 300,350 ve 400 mm lens takılabilmelidir.

- Mikroskop Galilean tip olmalıdır. Mikroskopta kullanılan inclined binoküler schmidt tip olmalıdır.

- Cihazın üzerinde en az 45mm çapında apokromatik özellikte lens olmalıdır.

- Cihaz üzerinde geniş açılı 12.5x oküler bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinden pupil mesafesi ayarlanabilmelidir.

- Pupil mesafesi en az 55-75mm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz elle  manuel fokus  yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde en az 5 kademede ayarlanabilen büyütme fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın büyütme değerleri en az 6x-25x arasında olmalıdır.

- Cihazın ışık şiddeti en az 90.00lüx olmalıdır.

- Cihaz derinlik hissini vermelidir.

- Cihaz beş tekerlekli bir taban sistemine sahip olmalı ve böylelikle bir yerden bir yere taşınması kolay olmalıdır.

- Cihazın pantografik kol uzunluğu hekimin muayenesini kolaylaştıracak düzeyde olmalıdır.

- Cihazın ışık kaynağı LED aydınlatma olmalıdır.

- Cihazın üzerinde universal coupling aparatı bulunmalıdır.

- Cihaz istenildiğinde duvara, tavana veya masa üstüne monte edilebilecek aparatlara sahip olmalıdır. Bu orijinal katalogunda gösterilmelidir.

- Cihaz üzerinde en az 1300mm uzunluğunda, 6mm çapında koaksiyel fiber optik kablo sistemi bulunmalıdır.

- Cihazın üzerinde yeşil filtre bulunmalı ve istenildiğinde devreye sokulabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde cihaza Kavuniçi veya Kobalt mavisi filtrelerde takılabilmelidir.

- Cihaza istenildiğinde asistan binokuler başlığı takılabilmelidir. Asistan başlığı ana başlık ile aynı görüntüyü görebilmelidir. Farklı bakış açılarında bakan ve dışardan bağlanan sistem olmamalıdır. Asistan binoküler kolu üzerinden 360 derece görüntü dönüştürücüsü olmalıdır.

- Cihaza istendiğinde aşağıdaki aksesuarlar takılabilmeli ve mikroskop ile tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Dual çıkışlı Beam splitter, C-mount ve CCD Kamera

  - Binoküler asistant başlığı

  - En az 5.1pixel Digital Fotograf Makinesi

  - Xenon Soğuk ışık Kaynağı

  - Motorize XY özelliği

  - 1:6 oranlı Motorize Zoom özelliği

  - LED ışık kaynağı