Kolposkopi Cihazı

- Teklif edilecek cihaz Kolposkopi uygulamalarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

- Kolposkop üzerinde dik standt olmalıdır.  İstendiğinde opsiyonel olarak toplam uzunluğu en az 110cm olan Pantografik kol eklenebilmelidir.

- Binokuler tüp düz olmalıdır. İstendiğinde opsiyonel 0-60 derece başlık takılabilmelidir.

- Cihazda üzerinde isteğe göre 175, 200, 250, 300, 350 ve 400mm lenslerden birisi takılabilmelidir.

- Mikroskop Galilean tip olmalıdır.

- Cihazın üzerinde en az 45mm çapında apokromatik özellikte lens olmalıdır.

- Cihaz üzerinde geniş açılı en az 12.5x oküler bulunmalıdır.(opsiyonel olarak 20x takılabilmelidir)

- Cihaz üzerinden pupil mesafesi ayarlanabilmelidir.

- Pupil mesafesi en az 55-75mm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz üzerinden manuel fokus yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde kolay yön değiştirmeye yarayan tutma kolu olmalıdır.

- Cihaz üzerinde en az 5 kademede ayarlanabilen büyütme fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın büyütme değerleri en az 4x-25x (opsiyonel olarak 6x-40x) arasında olmalıdır.

- Cihazın görüş alanı en az 13-78mm olmalıdır.

- Cihaz derinlik hissini vermelidir.

- Cihaz dört tekerlekli bir taban sistemine sahip olmalı ve böylelikle bir yerden bir yere taşınması kolay olmalıdır.

- Cihaz üzerinde LED ışık kaynağı bulunmalıdır. Cihazın ışık şiddeti en az 5000lüx olmalıdır.

- Aydınlatma sahası ise 88mm olmalıdır.

- Cihazın üzerinde yeşil ve kobalt mavisi filtreler bulunmalıdır. Bu filtreler istenildiğinde devreye sokulabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde cihaza Kavuniçi filtre de takılabilmelidir.

- Cihaz opsiyonel olarak DİGİTAL Kamera takılabilmelidir. Kamera sistemi alındığında  en az 30Mpixel çözünürlükte olmalı, görüntüler video ve resim olarak dondurulabilmeli ve kablosuz olarak cep telefonuna, ipaid ve laptop bilgisayarlara aktarılabilmelidir.

- Cihaza opsiyonel olarak aşağıdaki aksesuarlar takılabilmelidir. Böylelikle güncel oluşacak talepler rahatlıkla karşılanabilmelidir.

  - Beam splitter, C-mount ve HD CCD kamera,

  - Görüntü (Video ve resim) dondurma özelliği,

  - Ayak pedalı,

  - Hasta takip yazılımı

  - Raporlama özelliği(kurum logosu, resim, hazır örnek formatlar )

  - 0-60 derece ve 0-180 derece binoküler başlık,

- Cihaz opsiyonel olarak bir yazılım ile bilgisayara bağlanabilmeli ve verilecek Hasta takip yazılımı içinde en az Hasta Bilgisi ekleme, kaydetme, saklama, geri çağırma, görüntü üstüne işlem ve bilgi girme, isaretleme, rapor formatı hazırlama, raporlama, yazdırma, görüntü ekleme bilgileri olmalıdır.

- Teklif veren firmanın, teklif ettiği markaya hizmet vermeye yetkisini gösteren TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi olmalıdır.