TESE Mikroskobu

- Teklif edilecek cihaz TESE ameliyatlarında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalı ve gerekli aksesuarları ile birlikte verilmelidir.

- Binokuler tüp en az 0-60 derece arasında açı yapmalıdır.

- Cihaz yere paralel posizyona gelebilmelidir.

- Cihazda üzerinde 300 mm apokromatik lens bulunmalıdır. İstendiğinde cihaza 175, 200, 250, 350 ve 300mm lens takılabilmelidir.

- Mikroskop Galilean tip olmalıdır. Mikroskopta kullanılan inclined binoküler schmidt tip olmalıdır.

- Cihazın üzerinde en az 45mm çapında apokromatik özellikte lens olmalıdır.

- Cihazın pantografik kolu en az 850mm olmalıdır. Bu kol istendiğinde en az 510mm olarak da seçilebilmelidir.

- Cihaz üzerinde geniş açılı 12.5x oküler bulunmalıdır.

- Cihaz üzerinden pupil mesafesi ayarlanabilmelidir.

- Pupil mesafesi en az 55-75mm arasında ayarlanabilmelidir.

- Cihaz vertikal eksende manuel fokus yapabilmelidir.

- Cihaz üzerinde en az 5 kademede ayarlanabilen büyütme fonksiyonu bulunmalıdır.

- Cihazın büyütme değerleri en az 6x-40x arasında olmalıdır.

- Cihazın ışık kaynağı LED aydınlatma olmalıdır.

- Cihaz derinlik hissini vermelidir.

- Cihaz beş tekerlekli bir taban sistemine sahip olmalı ve böylelikle bir yerden bir yere taşınması kolay olmalıdır.

- Cihazın üzerinde universal coupling aparatı bulunmalıdır.

- Cihaz istenildiğinde duvara, tavana veya masa üstüne monte edilebilecek aparatlara sahip olmalıdır. Bu orijinal katalogunda gösterilmelidir.

- Cihazın üzerinde yeşil filtre bulunmalı ve istenildiğinde devreye sokulabilmelidir. Ayrıca istenildiğinde cihaza Kavuniçi veya Kobalt mavisi filtrelerde takılabilmelidir.

- Cihaza istenildiğinde asistan binokuler başlığı takılabilmelidir. Asistan başlığı ana başlık ile aynı görüntüyü görebilmelidir. Cihaza dışarıdan bağlanan ve farklı bakış açısı ile görüntü alan sistemler kabul edilmeyecektir. Asistan kolu üzerinden görüntü 360 derece döndürülebilmelidir.

- Cihaza istendiğinde aşağıdaki aksesuarlar takılabilmeli ve mikroskop ile tam uyumlu çalışmalıdır.

  - Dual çıkışlı Beam splitter, C-mount, CCD Kamera

  - Binoküler asistant başlığı

  - En az 5.1pixel Digital Fotograf Makinesi

  - Xenon Soğuk ışık Kaynağı

  - Motorize XY özelliği

  - 1:6 oranlı Motorize Zoom özelliği

- Cihaz  Modeli  Türkiye’de en az 15 adet referansa sahip  olmalıdır.